## Datos pipetas
|  | CRITERIOS: |  | Volumen nominal, 1% error relativo
Volumen más pequeño, 10% error relativo
Para calibración, usar el volumen nominal
|  | ERROR SISTEMÁTICO | EXACTITUD | % ERROR
|  | ERROR ALEATÓRIO | PRECISIÓN | 2DE ó 2CV
PIPETAS LABORATORIO 201
| PUESTO 1 | [7 empty] | PUESTO 2
|  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Finnpipette |  | Finnpipette |  | Finnpipette |  | Finnpipette
| 2 | 20 | 10 | 100 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 2 | 20 | 5 | 40 | 100 | 1000 | 500 | 5000
Pesada en g | 0.0014 | 0.0188 | 0.0093 | 0.1004 | 0.0197 | 0.1825 | 0.0916 | 1.0009 | 0.0012 | 0.0188 | 0.0046 | 0.0377 | 0.0963 | 0.9957 | 0.4863 | 4.9936
| 0.0015 | 0.0193 | 0.0094 | 0.1002 | 0.021 | 0.1852 | 0.0993 | 0.9934 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0042 | 0.0389 | 0.097 | 0.9996 | 0.5018 | 4.9941
| 0.0012 | 0.0195 | 0.0088 | 0.0981 | 0.021 | 0.1859 | 0.0967 | 0.9943 | 0.0011 | 0.0196 | 0.0051 | 0.0387 | 0.0973 | 0.9992 | 0.4899 | 4.9697
| 0.0015 | 0.0194 | 0.0091 | 0.0997 | 0.0212 | 0.1851 | 0.0958 | 0.9943 | 0.0011 | 0.0197 | 0.0049 | 0.0389 | 0.097 | 0.9988 | 0.5049 | 4.9612
| 0.0016 | 0.0195 | 0.0082 | 0.1 | 0.0208 | 0.186 | 0.1022 | 0.9912 | 0.001 | 0.0195 | 0.005 | 0.0393 | 0.0965 | 1.0001 | 0.4995 | 4.9646
| 0.0016 | 0.0195 | 0.0113 | 0.0997 | 0.0211 | 0.1867 | 0.1034 | 0.9904 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0053 | 0.0396 | 0.0969 | 0.9985 | 0.5124 | 4.9641
| 0.001 | 0.0194 | 0.0097 | 0.0999 | 0.021 | 0.1863 | 0.1024 | 0.9885 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0041 | 0.0397 | 0.0969 | 0.9973 | 0.5087 | 4.9441
| 0.0012 | 0.0197 | 0.0101 | 0.0998 | 0.0212 | 0.1856 | 0.1015 | 0.9906 | 0.0012 | 0.0195 | 0.0055 | 0.0392 | 0.0972 | 0.9964 | 0.5021 | 4.9244
| 0.0016 | 0.0195 | 0.0093 | 0.0997 | 0.0214 | 0.186 | 0.1015 | 0.9954 | 0.0026 | 0.0194 | 0.0046 | 0.0394 | 0.0968 | 0.9927 | 0.4936 | 4.936
| 0.0015 | 0.0198 | 0.0098 | 0.0995 | 0.0212 | 0.1861 | 0.1016 | 0.995 | 0.0012 | 0.0195 | 0.0052 | 0.0392 | 0.098 | 0.9962 | 0.4969 | 4.9217
PIPETAS LABORATORIO 202
| PUESTO 3 | [9 empty] | PUESTO 4
|  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf
| 2 | 20 | 10 | 100 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 5000 | 2 | 20 | 10 | 100 | 100 | 1000
Pesada en g | 0.0016 | 0.0188 | 0.0105 | 0.0986 | 0.0195 | 0.1965 | 0.097 | 0.9738 | 0.5342 | 5.0118 | 0.0017 | 0.0188 | 0.01 | 0.0988 | 0.0976 | 0.9982
| 0.0018 | 0.0189 | 0.0102 | 0.0992 | 0.0194 | 0.198 | 0.0971 | 0.9776 | 0.5349 | 5.0231 | 0.0018 | 0.0192 | 0.0099 | 0.1004 | 0.1018 | 1.0035
| 0.0015 | 0.0192 | 0.0103 | 0.0999 | 0.0202 | 0.1984 | 0.0979 | 0.9836 | 0.5326 | 5.016 | 0.0019 | 0.019 | 0.01 | 0.1008 | 0.107 | 1.0033
| 0.0015 | 0.019 | 0.0104 | 0.099 | 0.0195 | 0.1988 | 0.0987 | 0.9877 | 0.5317 | 5.0194 | 0.0018 | 0.0193 | 0.0101 | 0.1012 | 0.1075 | 1.002
| 0.0017 | 0.0205 | 0.0101 | 0.0993 | 0.0195 | 0.199 | 0.0981 | 0.9902 | 0.5362 | 5.0228 | 0.0018 | 0.019 | 0.01 | 0.101 | 0.108 | 0.9994
| 0.0017 | 0.0187 | 0.0103 | 0.1011 | 0.0197 | 0.1987 | 0.0996 | 0.9821 | 0.549 | 5.0214 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0098 | 0.101 | 0.1035 | 0.9995
| 0.0018 | 0.0197 | 0.0102 | 0.1002 | 0.0198 | 0.1967 | 0.1017 | 0.9897 | 0.5333 | 5.0181 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0098 | 0.1011 | 0.111 | 0.9974
| 0.0014 | 0.0204 | 0.0093 | 0.1001 | 0.0198 | 0.1987 | 0.102 | 0.994 | 0.5264 | 5.0182 | 0.0019 | 0.0193 | 0.0097 | 0.1004 | 0.1077 | 1.002
| 0.0015 | 0.0192 | 0.0096 | 0.0979 | 0.0198 | 0.198 | 0.1026 | 0.9941 | 0.5287 | 5.0055 | 0.0017 | 0.0192 | 0.01 | 0.1015 | 0.1087 | 0.9998
| 0.0018 | 0.0197 | 0.0117 | 0.1016 | 0.0201 | 0.1995 | 0.1022 | 0.9965 | 0.5333 | 5.0063 | 0.0018 | 0.0191 | 0.0098 | 0.1008 | 0.1081 | 1.0008
PIPETAS LABORATORIO 203
| PUESTO 5 | [7 empty] | PUESTO 6
|  | Eppendorf |  | Finnpipette |  | Gilson |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Finnpipette |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf
| 2 | 20 | 40 | 200 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 2 | 20 | 5 | 40 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 5000
Pesada en g | 0.0017 | 0.0192 | 0.0404 | 0.2028 | 0.0208 | 0.1995 | 0.0972 | 0.9896 | 0.0016 | 0.0197 | 0.0059 | 0.0396 | 0.0156 | 0.1921 | 0.0986 | 0.9931 | 0.4416 | 4.9181
| 0.0017 | 0.0188 | 0.0408 | 0.2042 | 0.0206 | 0.2043 | 0.1025 | 0.9958 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0046 | 0.0401 | 0.0185 | 0.194 | 0.1 | 0.9987 | 0.4476 | 4.9428
| 0.0014 | 0.0187 | 0.0406 | 0.2041 | 0.0208 | 0.2028 | 0.0992 | 0.9961 | 0.0018 | 0.0194 | 0.0045 | 0.04 | 0.019 | 0.1947 | 0.1005 | 0.9991 | 0.4476 | 4.9323
| 0.0013 | 0.0209 | 0.0402 | 0.2037 | 0.0195 | 0.2033 | 0.1004 | 0.9974 | 0.0017 | 0.0195 | 0.004 | 0.04 | 0.0205 | 0.195 | 0.0998 | 0.999 | 0.4463 | 4.9427
| 0.0015 | 0.0196 | 0.0405 | 0.2041 | 0.0204 | 0.2034 | 0.1004 | 0.9966 | 0.0016 | 0.0195 | 0.0042 | 0.0403 | 0.019 | 0.1951 | 0.1007 | 0.9979 | 0.4468 | 4.9312
| 0.0017 | 0.0194 | 0.0406 | 0.2044 | 0.0198 | 0.2032 | 0.101 | 0.9982 | 0.0017 | 0.0196 | 0.0044 | 0.0402 | 0.0191 | 0.1952 | 0.1005 | 0.9975 | 0.4488 | 4.938
| 0.0013 | 0.0197 | 0.0405 | 0.2042 | 0.0197 | 0.2033 | 0.1005 | 0.9978 | 0.0016 | 0.0195 | 0.0043 | 0.04 | 0.0187 | 0.1956 | 0.1008 | 0.9978 | 0.4514 | 4.9195
| 0.0016 | 0.0198 | 0.0406 | 0.204 | 0.0201 | 0.2033 | 0.1004 | 0.9985 | 0.0017 | 0.0196 | 0.0045 | 0.0399 | 0.0186 | 0.1958 | 0.101 | 0.9979 | 0.4535 | 4.9326
| 0.0013 | 0.0193 | 0.041 | 0.2041 | 0.0202 | 0.2036 | 0.1008 | 1.0018 | 0.0018 | 0.0196 | 0.0045 | 0.0401 | 0.0187 | 0.1956 | 0.1006 | 0.9976 | 0.4566 | 4.8858
| 0.0016 | 0.0192 | 0.0407 | 0.2039 | 0.0206 | 0.2031 | 0.101 | 1.0015 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0046 | 0.0399 | 0.0185 | 0.1959 | 0.1007 | 0.9974 | 0.4541 | 4.9181

## Lab-201
|  | CRITERIOS: |  | Volumen nominal, 1% error relativo
Volumen más pequeño, 10% error relativo
Para calibración, usar el volumen nominal
|  | ERROR SISTEMÁTICO | EXACTITUD | % ERROR
|  | ERROR ALEATÓRIO | PRECISIÓN | 2DE ó 2CV
PIPETAS LABORATORIO 201
| PUESTO 1 | [7 empty] | PUESTO 2
|  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Finnpipette |  | Finnpipette |  | Finnpipette |  | Finnpipette
| 2 | 20 | 10 | 100 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 2 | 20 | 5 | 40 | 100 | 1000 | 500 | 5000
Pesada en g | 0.0014 | 0.0188 | 0.0093 | 0.1004 | 0.0197 | 0.1825 | 0.0916 | 1.0009 | 0.0012 | 0.0188 | 0.0046 | 0.0377 | 0.0963 | 0.9957 | 0.4863 | 4.9936
| 0.0015 | 0.0193 | 0.0094 | 0.1002 | 0.021 | 0.1852 | 0.0993 | 0.9934 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0042 | 0.0389 | 0.097 | 0.9996 | 0.5018 | 4.9941
| 0.0012 | 0.0195 | 0.0088 | 0.0981 | 0.021 | 0.1859 | 0.0967 | 0.9943 | 0.0011 | 0.0196 | 0.0051 | 0.0387 | 0.0973 | 0.9992 | 0.4899 | 4.9697
| 0.0015 | 0.0194 | 0.0091 | 0.0997 | 0.0212 | 0.1851 | 0.0958 | 0.9943 | 0.0011 | 0.0197 | 0.0049 | 0.0389 | 0.097 | 0.9988 | 0.5049 | 4.9612
| 0.0016 | 0.0195 | 0.0082 | 0.1 | 0.0208 | 0.186 | 0.1022 | 0.9912 | 0.001 | 0.0195 | 0.005 | 0.0393 | 0.0965 | 1.0001 | 0.4995 | 4.9646
| 0.0016 | 0.0195 | 0.0113 | 0.0997 | 0.0211 | 0.1867 | 0.1034 | 0.9904 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0053 | 0.0396 | 0.0969 | 0.9985 | 0.5124 | 4.9641
| 0.001 | 0.0194 | 0.0097 | 0.0999 | 0.021 | 0.1863 | 0.1024 | 0.9885 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0041 | 0.0397 | 0.0969 | 0.9973 | 0.5087 | 4.9441
| 0.0012 | 0.0197 | 0.0101 | 0.0998 | 0.0212 | 0.1856 | 0.1015 | 0.9906 | 0.0012 | 0.0195 | 0.0055 | 0.0392 | 0.0972 | 0.9964 | 0.5021 | 4.9244
| 0.0016 | 0.0195 | 0.0093 | 0.0997 | 0.0214 | 0.186 | 0.1015 | 0.9954 | 0.0026 | 0.0194 | 0.0046 | 0.0394 | 0.0968 | 0.9927 | 0.4936 | 4.936
| 0.0015 | 0.0198 | 0.0098 | 0.0995 | 0.0212 | 0.1861 | 0.1016 | 0.995 | 0.0012 | 0.0195 | 0.0052 | 0.0392 | 0.098 | 0.9962 | 0.4969 | 4.9217

## Lab-202
|  | CRITERIOS: |  | Volumen nominal, 1% error relativo
Volumen más pequeño, 10% error relativo
Para calibración, usar el volumen nominal
|  | ERROR SISTEMÁTICO | EXACTITUD | % ERROR
|  | ERROR ALEATÓRIO | PRECISIÓN | 2DE ó 2CV
PIPETAS LABORATORIO 202
| PUESTO 3 | [9 empty] | PUESTO 4
|  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf
| 2 | 20 | 10 | 100 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 5000 | 2 | 20 | 10 | 100 | 100 | 1000
Pesada en g | 0.0016 | 0.0188 | 0.0105 | 0.0986 | 0.0195 | 0.1965 | 0.097 | 0.9738 | 0.5342 | 5.0118 | 0.0017 | 0.0188 | 0.01 | 0.0988 | 0.0976 | 0.9982
| 0.0018 | 0.0189 | 0.0102 | 0.0992 | 0.0194 | 0.198 | 0.0971 | 0.9776 | 0.5349 | 5.0231 | 0.0018 | 0.0192 | 0.0099 | 0.1004 | 0.1018 | 1.0035
| 0.0015 | 0.0192 | 0.0103 | 0.0999 | 0.0202 | 0.1984 | 0.0979 | 0.9836 | 0.5326 | 5.016 | 0.0019 | 0.019 | 0.01 | 0.1008 | 0.107 | 1.0033
| 0.0015 | 0.019 | 0.0104 | 0.099 | 0.0195 | 0.1988 | 0.0987 | 0.9877 | 0.5317 | 5.0194 | 0.0018 | 0.0193 | 0.0101 | 0.1012 | 0.1075 | 1.002
| 0.0017 | 0.0205 | 0.0101 | 0.0993 | 0.0195 | 0.199 | 0.0981 | 0.9902 | 0.5362 | 5.0228 | 0.0018 | 0.019 | 0.01 | 0.101 | 0.108 | 0.9994
| 0.0017 | 0.0187 | 0.0103 | 0.1011 | 0.0197 | 0.1987 | 0.0996 | 0.9821 | 0.549 | 5.0214 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0098 | 0.101 | 0.1035 | 0.9995
| 0.0018 | 0.0197 | 0.0102 | 0.1002 | 0.0198 | 0.1967 | 0.1017 | 0.9897 | 0.5333 | 5.0181 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0098 | 0.1011 | 0.111 | 0.9974
| 0.0014 | 0.0204 | 0.0093 | 0.1001 | 0.0198 | 0.1987 | 0.102 | 0.994 | 0.5264 | 5.0182 | 0.0019 | 0.0193 | 0.0097 | 0.1004 | 0.1077 | 1.002
| 0.0015 | 0.0192 | 0.0096 | 0.0979 | 0.0198 | 0.198 | 0.1026 | 0.9941 | 0.5287 | 5.0055 | 0.0017 | 0.0192 | 0.01 | 0.1015 | 0.1087 | 0.9998
| 0.0018 | 0.0197 | 0.0117 | 0.1016 | 0.0201 | 0.1995 | 0.1022 | 0.9965 | 0.5333 | 5.0063 | 0.0018 | 0.0191 | 0.0098 | 0.1008 | 0.1081 | 1.0008

## Lab-203
|  | CRITERIOS: |  | Volumen nominal, 1% error relativo
Volumen más pequeño, 10% error relativo
Para calibración, usar el volumen nominal
|  | ERROR SISTEMÁTICO | EXACTITUD | % ERROR
|  | ERROR ALEATÓRIO | PRECISIÓN | 2DE ó 2CV
PIPETAS LABORATORIO 203
| PUESTO 5 | [7 empty] | PUESTO 6
|  | Eppendorf |  | Finnpipette |  | Gilson |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Finnpipette |  | Eppendorf |  | Eppendorf |  | Eppendorf
| 2 | 20 | 40 | 200 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 2 | 20 | 5 | 40 | 20 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 5000
Pesada en g | 0.0017 | 0.0192 | 0.0404 | 0.2028 | 0.0208 | 0.1995 | 0.0972 | 0.9896 | 0.0016 | 0.0197 | 0.0059 | 0.0396 | 0.0156 | 0.1921 | 0.0986 | 0.9931 | 0.4416 | 4.9181
| 0.0017 | 0.0188 | 0.0408 | 0.2042 | 0.0206 | 0.2043 | 0.1025 | 0.9958 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0046 | 0.0401 | 0.0185 | 0.194 | 0.1 | 0.9987 | 0.4476 | 4.9428
| 0.0014 | 0.0187 | 0.0406 | 0.2041 | 0.0208 | 0.2028 | 0.0992 | 0.9961 | 0.0018 | 0.0194 | 0.0045 | 0.04 | 0.019 | 0.1947 | 0.1005 | 0.9991 | 0.4476 | 4.9323
| 0.0013 | 0.0209 | 0.0402 | 0.2037 | 0.0195 | 0.2033 | 0.1004 | 0.9974 | 0.0017 | 0.0195 | 0.004 | 0.04 | 0.0205 | 0.195 | 0.0998 | 0.999 | 0.4463 | 4.9427
| 0.0015 | 0.0196 | 0.0405 | 0.2041 | 0.0204 | 0.2034 | 0.1004 | 0.9966 | 0.0016 | 0.0195 | 0.0042 | 0.0403 | 0.019 | 0.1951 | 0.1007 | 0.9979 | 0.4468 | 4.9312
| 0.0017 | 0.0194 | 0.0406 | 0.2044 | 0.0198 | 0.2032 | 0.101 | 0.9982 | 0.0017 | 0.0196 | 0.0044 | 0.0402 | 0.0191 | 0.1952 | 0.1005 | 0.9975 | 0.4488 | 4.938
| 0.0013 | 0.0197 | 0.0405 | 0.2042 | 0.0197 | 0.2033 | 0.1005 | 0.9978 | 0.0016 | 0.0195 | 0.0043 | 0.04 | 0.0187 | 0.1956 | 0.1008 | 0.9978 | 0.4514 | 4.9195
| 0.0016 | 0.0198 | 0.0406 | 0.204 | 0.0201 | 0.2033 | 0.1004 | 0.9985 | 0.0017 | 0.0196 | 0.0045 | 0.0399 | 0.0186 | 0.1958 | 0.101 | 0.9979 | 0.4535 | 4.9326
| 0.0013 | 0.0193 | 0.041 | 0.2041 | 0.0202 | 0.2036 | 0.1008 | 1.0018 | 0.0018 | 0.0196 | 0.0045 | 0.0401 | 0.0187 | 0.1956 | 0.1006 | 0.9976 | 0.4566 | 4.8858
| 0.0016 | 0.0192 | 0.0407 | 0.2039 | 0.0206 | 0.2031 | 0.101 | 1.0015 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0046 | 0.0399 | 0.0185 | 0.1959 | 0.1007 | 0.9974 | 0.4541 | 4.9181